## APP.ANS.
Ditta
Q.TA' | DESCRIZIONE | MODELLO / CODICE OFFERTO
15 | APPARECCHI PER ANESTESIA (per sala operatoria) per Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
| Caratteristiche essenziali | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)
apparecchiatura nuova di fabbrica
apparecchiatura di ultima generazione
utilizzo: per anestetizzare e ventilare il paziente con opportune miscele di gas medicali in sala operatoria
sistema composto da: respiratore polmonare e monitoraggio per anestesia, miscelatore dei gas anestetici e carrello di supporto
versione carrellata
campo di prestazioni:
per adulti
pediatrico
circuiti di ventilazione:
aperto
semichiuso
bassi flussi
bassissimi flussi
modalità di ventilazione:
controllata
assistita
pressometrica
volumetrica
CPAP
PEEP
reclutamento polmonare
volume corrente regolabile a partire da 20 ml
frequenza respiratoria regolabile
rapporto I/E selezionabile
funzione PEEP controllata elettronicamente e regolabile
capacità di autocompensazione delle perdite
con monitoraggio dei parametri ventilatori e dei gas
analisi / monitoraggio CO2
monitoraggio integrato dell'O2
monitoraggio integrato della spirometria
monitoraggio integrato dei gas anestetici (N2O e alogenati)
concentrazione O2
pressione nelle vie aeree
volume minuto espirato
volume corrente inspirato
gas di alimentazione: O2, N2O, AIR
funzione di calibrazione concentrazione dei gas
Attacchi per vaporizzatori ad aggancio e sgancio rapido
Possibilità di utilizzare canestri di calce sodata monouso
uscita per il collegamento del circuito va e vieni
sistema di sicurezza per l'erogazione minima di O2 al 25%
blocco automatico dell'erogazione di N2O in caso di mancanza di O2
comando erogazione O2 di emergenza (by-pass)
calcolo del mac a seconda dell'età paziente
presenza di manometri di monitoraggio delle pressioni gas medicali a parete
allarmi di:
volume
pressione
mancanza di O2
apnea
mancanza alimentazione elettrica
possibilità di effettuare i test iniziali per controllo funzionamento dell'apparecchio
allarmi visivi ed acustici a gestione intelligente
ruote del carrello:
girevoli
antistatiche
con freni
tubazioni flessibili per l'utilizzo dei gas medicali con lunghezza minima di 3 mt. rispondenti alle normative vigenti in materia
4 | con attacchi gas medicali per presa tipo AFNOR rispondenti alle normative vigenti in materia per p.o. di Mondovì
11 | con attacchi gas medicali per presa tipo UNI 9507 rispondenti alle normative vigenti in materia per p.o. di Savigliano e Saluzzo
idoneo sistema di evacuazione gas esausti espirati completo di flussimetro di riferimento collegabile al ns. sistema centralizzato attivo avente flusso di aspirazione di 27 Nl/min
innesto per unità terminale EGA per impianti di evacuazione dei gas anestetici rispondente alle norme UNI EN ISO 9170-1:2008 – UNI EN ISO 14971:2009 – UNI 9507:2004 - UNI EN ISO 15001:2010 completo di tubo flessibile di collegamento
3 | Interfacciabile con monitor parametri vitali Siemens modello SC7000 e con alloggiamento per lo stesso
1 | Interfacciabile con monitor parametri vitali Datex-Ohmeda modello S5 AM e con alloggiamento per lo stesso
9 | Interfacciabile con monitor parametri vitali Siemens modello SC7000 e con monitor parametri vitali GE modello Solar 8000 e con alloggiamento per gli stessi
1 | Interfacciabile con monitor parametri vitali Siemens modello SC7000 e con monitor parametri vitali Datex modello AS 3 e con alloggiamento per gli stessi
1 | Interfacciabile con monitor parametri vitali Siemens modello SC7000 e con monitor parametri vitali Datex modello F-FM-00 e con alloggiamento per gli stessi
piano di lavoro con luce
cassetto porta accessori
batteria interna con autonomia di almeno 30 minuti
interfaccia utente in italiano
completo ciascuno di 2 vaporizzatori (1 per Sevoflurane e 1 per Desflurane)
presa ausiliaria per O2
presa ausiliaria per AIR
predisposizione per bombole di emergenza
idoneo all'utilizzo di circuiti respiratori non dedicati
completo di accessori e materiali per il primo utilizzo
Altre caratteristiche e Questionario
|  | Valore | Descrizione
anno di immissione sul mercato
tecniche di ventilazione possibili comprese nell'offerta (anche eventuali non richieste nelle specifiche minime)
sistema modulare con possibilità di interfacciare i moduli sulle diverse apparecchiature
Controllo automatico/elettronico dei gas alogenati a target con erogazione elettronica
miscelatore gas di tipo elettronico con impostazione della sola FIO2
con regolazione automatica
con scala di precisione per bassi flussi
possibilità di esportazione dati in HL7
range impostabile per volume corrente (valore min, valore max, passo) (in ml)
range impostabile per Rapporto I/E (valore min, valore max, passo)
range impostabile per frequenza respiratoria (valore min, valore max, passo) (in bpm)
range impostabile per pressione inspiratoria (valore min, valore max, passo) (in cm H2O)
range impostabile per flusso inspiratorio (valore min, valore max, passo) in l/min
range impostabile per PEEP (valore min, valore max, passo) (in cm H2O)
Curve di flusso visualizzabili
Elenco allarmi disponibili
Possibilità di sostituzione canestro calce sodata durante la ventilazione
Parametri monitorabili aggiuntivi (non richiesti nelle specifiche minime)
Numero di curve visualizzabili contemporaneamente
Dimensioni in pollici dello schermo (possibilmente almeno 15")
Display a colori
Schermo orientabile
tipo di monitor (touch / non touch)
Ore di memorizzazione di trends grafici e numerici
Potenza lampada di servizio
Tipologia lampada di servizio (led/incandescenza)
Numeri di cassetti (preferenziale maggiore di 2)
Peso del sistema completo (in Kg)
Dimensioni del sistema completo ( l x h x p) in cm
Durata della batteria di emergenza (in minuti)
Dimensioni piano di lavoro (in cm)
Descrizione
uscita per il collegamento del circuito va e vieni
tipologia flussimetri
numero vaporizzatori installabili contemporaneamente
tipologia vaporizzatori utilizzabili (descrivere tecnologia)
liquidi vaporizzati
flusso di gas freschi (in l/min)
sistema respiratorio (descrivere tecnologia)
volume contenitore calce sodata (in litri)
carrello (tipologia: integrato o separato dall'apparecchio di anestesia…)
interfacce / porte di comunicazione
numero di prese elettriche a bordo apparecchiatura
tensione di alimentazione elettrica (in V)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
tipo di batteria
alimentazione gas medicali (in bar)
grado di protezione (IP)
classe (per la sicurezza elettrica)
tipo (per la sicurezza elettrica)
Elenco di circuiti respiratori utilizzabili (marche e modelli)
Ulteriori caratteristiche ed opzioni:
DATA _______________________
TIMBRO E FIRMA