## Punteggi
Allegato L | [5 empty] | Tipo di criterio |  |  |  | Compilazione a cura della Ditta
Componente / Attività |  | N | Criterio di valutazione | Valore di limite ammesso a pena esclusione | Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo | D | Q | T | Totali punteggio per criterio | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio -
1 | Magnete | 1.1 | Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico misurato tramite VRMS (almeno 24 piani, almeno 20 punti per piano), su diametro delle sfere di riferimento pari a 40 cm di diametro | ≤ 1,4 ppm per 40 cm di diametro | ≤ 1,4 ppm per 40 cm di diametro |  | 2 |  | 6
|  | 1.2 | Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico misurato tramite VRMS (almeno 24 piani, almeno 20 punti per piano), su ellissoide di 50x50x45 cm |  | < 4 ,0 ppm |  | 2
|  | 1.3 | Profondità del tunnel paziente inclusi i cover (cm) |  | ≤ 170 cm |  | 2
2 | Tavolo portapaziente | 2.1 | Soluzione tecnica che consente di trasportare il paziente su una barella/lettino e che permetta, in sala esami, di non effettuare ulteriori movimentazioni/cambi del paziente su altra barella/lettino |  |  | 3 |  |  | 7
Tavolo portapaziente sganciabile
|  | 2.2 | Massima lunghezza scansionabile del tavolo per acquisizioni total body senza riposizionamento del paziente | ≥ 140 cm | ≥ 140 cm |  | 2
|  | 2.3 | Massimo carico garantendo l'accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente | ≥ 200 Kg | ≥ 200 Kg |  | 2
3 | Gradienti nelle 3 direzioni dello spazio x,y,z | 3.1 | Valore del TE minimo in sequenze DWI con B=1000 in matrice 128x128 al massimo FOV |  |  |  | 1 |  | 1
4 | Catena di radiofrequenza e bobine | 4.1 | Numero di canali indipendenti in ricezione utilizzabili simultaneamente nel massimo FOV disponibile | ≥ 32 | ≥ 32 |  | 3 |  | 7
|  | 4.2 | Numero di canali della bobina ginocchio dedicata phased array | ≥ 8 | ≥ 8 |  | 2
|  | 4.3 | Copertura fisica (senza considerare lo spostamento lungo il lettino) della bobina colonna phased array integrata nel tavolo, almeno 16 canali attivi contemporaneamente, con possibilità di uso combinato con altre bobine | ≥ 50 cm | ≥ 50 cm |  | 2
5 | Sequenze di acquisizione | 5.1 | Tecniche e sequenze per studi sul fegato con quantificazione T2 |  |  |  |  | 1 | 4
|  | 5.2 | Tecniche di quantificazione della frazione di grasso del parenchima epatico (Dixon multipoint e mappe R2) |  |  |  |  | 1
|  | 5.3 | Sequenze TSE/FSE 2D e 3D, variabile flip angle in PDw, T1w IR Real, DIR nei distretti neuro, addome inferiore e osteoarticolare |  |  |  |  | 1
|  | 5.4 | MTC On Resonance con impulsi trinomiali |  |  |  |  | 1
6 | Consolle di acquisizione / comando | 6.1 | Sistema wireless di rilevamento e di sincronizzazione dell'attività respiratoria e ECG |  |  |  |  | 1 | 8
|  | 6.2 | Monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni superiore a 19" | ≥ 19" |  |  |  | 1
|  | 6.3 | Massima dimensione del FOV clinico sull'asse x | ≥ 50 cm | ≥ 50 cm |  | 1
|  | 6.4 | Massima dimensione del FOV clinico sull'asse y | ≥ 50 cm | ≥ 50 cm |  | 1
|  | 6.5 | Massima dimensione del FOV clinico sull'asse z | ≥ 45 cm | ≥ 45 cm |  | 1
|  | 6.6 | Software di composizione automatica delle immagini tramite acquisizione di ampi campi di vista attraverso due o più FOV |  |  |  |  | 1
|  | 6.7 | Software di composizione delle immagini con possibilità di correzione manuale degli errori di co-registrazione nelle tre direzioni dello spazio |  |  |  |  | 1
|  | 6.8 | Angio CE 4D e relativo software di elaborazione |  |  |  |  | 1
7 | Altri requisiti | 7.1 | Indicazioni a consolle di acquisizione, tramite il software in uso, dei valori di dB/dt e slew rate per le varie sequenze oppure la possibilità se tali indicazioni non fossero presenti, di ricavarle tramite operazioni software o di misura, fornendo la strumentazione adeguata per effettuare tali valutazioni e l'opportuno addestramento per le misure e le relative estrazioni dati |  |  | 2 |  |  | 7
|  | 7.2 | Procedure hardware e software per determinare, impostare e limitare i valori di SAR, dB/dt, di gradiente spaziale e slew rate in ogni modalità di funzionamento o tipologia di esame eseguibile |  |  |  |  | 2
|  | 7.3 | Sistema di allerta in caso di superamento dei parametri di compatibilità, necessari per valutare l'adeguatezza di un dispositivo "MR Conditional", alle singole sequenze tra cui i valori massim di slew rate in T/m/s ed i valori G(t) sui tre assi |  |  |  |  | 2
|  | 7.4 | Visualizzazione in fase di pianificazione delle sequenze e dei superamenti di standard previsti per i dispositivi comuni quali i pacemaker |  |  |  |  | 1
8 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica | 8.1 | Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk |  |  | 5 |  |  | 5
9 | Formazione | 9.1 | Programma dell'attività formativa del personale |  |  | 4 |  |  | 5
|  | 9.2 | Attestato formativo singolo/nominativo per ogni partecipante al corso |  |  |  |  | 1
10 | Progetto ed opere di installazione | 10.1 | Progetto definitivo: completezza e livello di dettaglio degli elaborati, modalità di risoluzione delle interferenze con le attività sanitarie adiacenti, cronoprogramma e contenimento tempi complessivi di installazione. |  |  | 7 |  |  | 20
|  | 10.2 | Relazione sulla realizzazione della Gabbia di Faraday: soluzioni proposte relativamente al layout di progetto. |  |  | 2
|  | 10.3 | Sistema di gestione dell'He (Quench, percorso di refilling dell'He, ecc.): soluzioni proposte relativamente al layout di progetto. |  |  | 2
|  | 10.4 | Relazione tecnica Antincendio: soluzioni proposte relativamente al layout di progetto. |  |  | 2
|  | 10.5 | Relazione tecnica Campi magnetici, elettromagnetici di gradiente spaziali e temporali: soluzioni proposte relativamente al layout di progetto. |  |  | 2
|  | 10.6 | Relazione sui controlli di qualità: completezza e rispetto della normativa vigente dei controlli legati alla qualità di imaging. |  |  | 2
|  | 10.7 | Relazione di Prestazione Energetica: valutazione dei sistemi proposti per il controllo e monitoraggio dei consumi. Valutazione del consumo medio annuo del sito. |  |  | 3