## LETTO ELETTROCOMANDATO PER DEG.
DITTA
Q.TA' | DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO/ CODICI OFFERTI
200 | LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER DEGENZA PER UN PERIODO DI 24 MESI per l'Ospedale di Savigliano
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali:
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
utilizzo: per degenza pazienti ordinari
STRUTTURA
dotata di 4 sezioni e 3 snodi
piano, testiera, pediera, sponde laterali in materiale plastico ignifugo
resistente alle abrasioni
resistente ai principali agenti detergenti e disinfettanti in uso
senza angoli vivi e feritoie
con paracolpi ad ogni angolo e sulle sponde
pediera estraibile
testiera estraibile
sponde laterali a completa scomparsa
sponde laterali ad abbattimento verticale ed ammortizzato con sistema di sgancio rapido facilmente accessibile ed ergonomico per l'operatore
dotato di comandi/maniglie per rianimazione cardio-polmonare (RCP) immediatamente individuabili ed accessibili anche con il letto posizionato ad altezza minima e le sponde abbassate
ruote:
antistatiche
ad alto scorrimento piroettanti
con sistema di frenatura e bloccaggio centralizzato
con possibilità di bloccaggio sia totale sia direzionale
struttura compatibile con tutti i materassi statici ed antidecubito utilizzati nella struttura (si precisa che i materassi sono di recente acquisizione ed hanno caratteristiche costruttive e dimensionali standard)
letto dotato di batterie ricaricabili per assicurare movimenti in emergenza anche durante il trasporto
alloggiamenti per:
asta solleva malato
asta porta flebo
trazioni e zuppinger presenti in azienda
dotato di :
200 | asta solleva malato completa di cinghia e maniglia regolabile (trapezio)
200 | asta porta flebo telescopica con ganci
a completa movimentazione elettrica
movimentazioni elettriche e regolazioni:
sezione testa e schiena
sezione bacino e femorale
sezione gambale
trendelenburg
antitrendelenburg
altezza variabile
posizione paziente seduto o poltrona
posizione "seduta cardiologica"
pulsantiera comandi integrata su sponda
dispositivo per blocco dei comandi
doppia semisponda per lato
sistema manuale e bilaterale di abbassamento rapido della testiera,della pediera e della piattaforma in posizione piatta ad altezza minima in caso di emergenza per effettuare la rianimazione cardiaca polmonare RCP
motore elettrico dotato di bloccaggio istantaneo anti schiacciamento
di dimensioni massime di ingombro (incluse di paracolpi) idonee per il trasporto in ascensore / montalettighe con profondità = 220 cm, larghezza = 140 cm e porta di accesso = 110 cm
Peso minimo paziente in sicurezza in movimentazione non inferiore a 180Kg
grado di protezione almeno ipx4
altezza minima piano rete non superiore a 45cm
tipologia sponde antintrappolamento
alimentazione elettrica monofase (230V - 50Hz)
tipologia spina del cavo di alimentazione elettrica shuko
cavo equipotenziale (se previsto morsetto equipotenziale)
completo di accessori e materiali per il primo utilizzo
| Altre caratteristiche (comprese in fornitura nel prezzo offerto) | Valore | Descrizione
altezza minima (da terra) del piano rete (in cm)
altezza massima (da terra) del piano rete (in cm)
movimento sezione schiena da - a (in °)
movimento sezione bacino da - a (in °)
angolazione trendelenburg (in °)
angolazione antitrendelenburg (in °)
movimento di basculamento bilaterale
angolazione basculamento bilaterale (in °)
allungamento letto integrato con antisfilamento accidentale (in cm)
presenza indicatore gradi di inclinazione
presenza allarme indicazione posizione più bassa (si/no e specificare tipologia)
posizionamento dei comandi (oltre che integrate su sponda) anche su filocomando o pediera (si/no e specificare tipologia)
durata della batteria garantita (ore)
presenza allarme letto non frenato (si/no e specificare tipologia)
presenza allarme batteria scarica (si/no e specificare tipologia)
numero possibili alloggiamenti asta porta flebo integrati
Peso massimo massimo paziente in sicurezza in movimentazione (Kg)
Portata del trapezio in sicurezza (Kg)
Possibilità di regolazione superficie appoggio materasso
presenza della 5 ruota
presenza di maniglie integrate nella sponda
presenza di via di fuga a fondo letto
| Questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni | Descrizione
anno di immissione sul mercato
materiale costruttivo della struttura
classe di fuoco
peso del letto (in Kg.)
dimensioni massime di ingombro:
lunghezza (incluso paracolpi) (in cm)
larghezza (incluso paracolpi) (in cm)
altezza (incluso paracolpi) (in cm)
tensione di alimentazione elettrica (in V)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
grado di protezione (IP)
classe (per la sicurezza elettrica)
tipo (per la sicurezza elettrica)
colore