## Scheda Offerta Tecnica
DITTA:
Q.tà | DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
1 | Diagnostica radiologica digitale diretta - Dipartimento Emergenza e Accettazione - Pronto Soccorso - Ospedale di Savigliano
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Diagnostica digitale con complesso radiogeno su stativo pensile per utilizzo in ambito di radiologia di pronto soccorso
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
a) Consolle di comando
consolle funzionalmente integrata per la visualizzazione delle immagini, la gestione dei dati del paziente, la gestione e visualizzazione dei parametri d'esame e la movimentazione automatica degli elementi dell'apparecchiatura multifunzione in base ai programmi d'esame
disponibilità di tecniche anatomiche programmate:
per adulti
pediatriche
controllo automatico dell’esposizione
dotazione di sistema di misurazione della dose erogata ai sensi della direttiva Euratom 59/2013
sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.
monitor di visualizzazione di almeno 19”
installazione consolle su piano di lavoro / scrivania ergonomico per operatore, completa di postazione ergonomica di seduta per l’operatore ed ogni altra dotazione necessaria
b) Complesso radiogeno e generatore
complesso radiogeno su stativo pensile
tubo radiogeno ad anodo rotante e velocità non inferiore a 3000 RPM
doppia macchia focale
generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 65 kW
collimatore con luce di centratura
possibilità di settare campi asimmetrici nelle immediate vicinanze del paziente
possibilità di effettuare esposizioni al di fuori del centro del detettore
c) Stativo pensile, struttura di sostegno e movimentazioni del complesso radiogeno
il pensile su cui alloggerà il complesso radiogeno dovrà essere sostenuto da struttura autonoma portante, tipo a “portale” o struttura equivalente, in modo da non gravare sulla soletta sovrastante, appoggiandosi al pavimento. Eventuali ancoraggi a parete o a soffitto della struttura portante saranno ammessi solo a titolo di irrigidimento della struttura e non potranno avere funzioni di collaborazione statica al sostegno della struttura e del complesso radiogeno. Il complesso radiogeno potrà traslare su appositi binari ancorati alla struttura portante
dovrà essere determinato lo sforzo esercitato sulla struttura del pavimento del locale, in ciascun punto di appoggio del portale, nella posizione più gravosa del complesso radiogeno pensile e valutata la compatibilità con la soletta, adottando eventuali sistemi di distribuzione del carico, se necessari
tutta la struttura dovrà essere calcolata da professionista abilitato, il quale produrrà appositi disegni e relazione di calcolo e progetto. A costruzione ultimata la ditta aggiudicataria dovrà procedere a collaudo statico e la relativa relazione di collaudo dovrà comprovare i dati attesi definiti in sede di progetto
movimentazione combinata e sincronizzata del sistema detettore / sorgente
sistema di autocentratura e auto-collimazione rispetto al pannello digitale del teleradiografo
movimenti di traslazione, rotazione ed elevazione del complesso radiogeno effettuabili sia in modalità manuale che automatica
freni elettromagnetici di stazionamento relativamente a tutti i gradi di libertà del complesso radiogeno
sistema anti-collisione
d) Tavolo porta-paziente
tavolo trocoradiografico con alloggiamento per detettore digitale diretto di tipo wireless
piano portapaziente in materiale a basso assorbimento
portata del piano paziente di almeno 230 kg senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione
elevazione motorizzata del piano d’esame con altezza minima da terra non superiore a 60 cm
porta detettore digitale diretto con movimentazioni tali da garantire un’ampia area radiotrasparente ed in grado di consentire l’esecuzione degli esami rx senza necessità di riposizionamento del paziente
zona sotto tavolo d'esame libera da ingombri
completo di griglia antidiffusione estraibile
completo di accessori per il posizionamento per proiezioni laterali e oblique con automatico mantenimento del centraggio
e) Teleradiografo con pannello digitale diretto
teleradiografo montato su colonna verticale o telescopica
pannello digitale fisso con dimensioni minime 40x40cm
matrice attiva del detettore > 12 bit
dimensione minima del pixel < 200 micron
DQE
pannello con movimentazione verticale e potter orientabile
possibilità di orientare il pannello sia in posizione verticale per esami con paziente in ortostasi o su sedia che in posizione orizzontale per esami con paziente in barella rigida
distanza tra il centro del pannello ed il sistema a tele-colonna, tale da consentire l’esecuzione di esami su pazienti barellati in tutti i distretti corporei
completo di griglia antidiffusione multifocale coerente con la distanza fuoco-detettore rimovibile
f) Pannello digitale wireless aggiuntivo
pannello digitale wireless con dimensioni minime 34x40cm
matrice attiva del pannello > 12 bit
dimensione minima del pixel < 200 micron
DQE
dotazione di almeno due batterie di ricambio e caricabatterie
g) Sistema di elaborazione delle immagini
acquisizione digitale in alta definizione e salvataggio immediato delle immagini su HD
ricostruzione e visualizzazione delle immagini in forma definitiva (no preview) nel più breve tempo possibile
correzione automatica dei difetti del ricettore di immagine
possibilità di operare con ridotti livelli di dose
controllo automatico della dose
stazione di lavoro multifunzione in grado di acquisire, visualizzare ed elaborare le immagini con ampie possibilità di funzioni di post processing e di gestione delle immagini stesse
adeguate funzioni di post processing
disco fisso in grado di contenere almeno 8000 immagini
integrazione completa con l'attuale sistema RIS / PACS esistente nell'ASLCN1
possibilità di collegamento a stazioni di refertazione mediante interfaccia DICOM 3
possibilità di collegamento a stampanti laser mediante interfaccia DICOM 3 con capacità di gestire in locale più stampanti laser e l'impaginazione del film
interfaccia RIS per inserimento automatico dei dati paziente
capacità di masterizzazione in locale CD-R in formato DICOM 3
con piena compatibilità DICOM versione 3
Storage SCU / SCP
Print SCU
Query / retrive
Modality Worklist
Storage Committment
DICOM CD
DICOM Viewer
DICOM RSDR (report strutturato di dose)
MPPS
immagini for processing inviabili a PACS oppure esportabili per controlli di qualità
DAP o KAP
1 | h) Barella
a movimentazione manuale
ad altezza variabile
inclinabile
radiotrasparente
completa di porta cassetta a griglia fissa scorrevole
portata del piano paziente di almeno 150 kg senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione
i) Accesori:
1 | masterizzatore:
capacità di archiviazione non inferiore a 4,7 Gb
1 | multimetro di base:
per tubi rx, per pensili
misurazioni: kV, mA, sec, HLV, filtrazione, dose
con display
esportazione dati in formato TXT e/o Excell
calibrazione automatica