## Iniettore angiografico TC
DITTA
Q.TA' | DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO
4 | INIETTORI ANGIOGRAFICI PER TC per Radiologia Mondovì - Savigliano - Ceva - Saluzzo
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Utilizzo: iniettore angiografici per mezzo di contrasto e soluzione fisiologica per TC
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
Iniettore per TC almeno a doppia via
Su piantana con ruote frenanti
alimentazione a cavo e dotato di batteria
Consolle di comando remota
collegamento iniettore-monitor di comando con tecnologia wireless
regolazione flusso
regolazione volume
gestione automatica dei limiti di pressione
possibilita di memorizzare protocolli di iniezione
possibilità di programmare pause nelle varie fasi di iniezione
Collegamento con RIS e/o PACS (CARESTREAM PACS) con trasmissione di un report di iniezione di ogni singolo paziente
Visualizzazione parametri dello stato di iniezione
flusso (intervallo, incrementi) [ml/s]
volume (intervallo, incrementi ) [ml]
limiti di pressione
ritardo di scansione o iniezione
volume somministrabile con singola procedura di iniezione non inferiore a 150 ml
dotato di dispositivo idoneo per mantenimento della temperatura dell'infusione
sistema automatico di caricamento
sistema automatico di spurgo dell'aria dalle siringhe
sistema automatico e/o manuale di spurgo dell'aria dai connettori
sistema antireflusso
dotato di allarme di sovrapressione
sistema di interruzione infusione per eventuale emergenza
possibilità di iniezione di test con fisiologica
disponibilità di kit pluripaziente
disponibilità di apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto
Altre caratteristiche
presenza di secondo monitor sull'iniettore che esegua le stesse operazioni della consolle comandi
presenza della funzione di impostazione del limite pressorio
Questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni
Descrizione
Anno di immissione sul mercato
Consolle di comando (descrivere)
Parametri programmabili (elencare e descrivere)
Flusso (min e max) [ml/s]
incremento del flusso [ml/s]
Volume massimo di infusione [ml]
incremento del volume di infusione [ml]
Pressione massima
Volume siringhe
Pausa [min]
Attesa [min]
Numero massimo di fasi
Numero massimo di protocolli memorizzabili
Durata batteria
Display (descrivere: dimensioni, touch o no touch…)
Allarmi (elencare e descrivere)
Kit paziente (descrivere: monopaziente o pluripaziente, durata 8h, 12h, 24h etc…)
Caratteristiche elettriche:
tensione di alimentazione elettrica (in V +/- %)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
grado di protezione (IP)
classe (per la sicurezza elettrica)
tipo (per la sicurezza elettrica)
Caratteristiche costruttive:
larghezza (in mm)
altezza (in mm)
profondità (in mm)
peso (in kg)
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPZIONI: