## All_A
DITTA
Q.TA' | DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO
7 | LAVAENDOSCOPI per Endoscopie dell'ASLCN1 (n°3 Endoscopia di Mondovì, n°3 Endoscopia di Saluzzo, n°1 Otorinolaringoiatria Savigliano)
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali (pena esclusione)
Lavatrici / disinfettatrici per endoscopi flessibili
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
Utilizzo con endoscopi flessibili multi marca (es. Olympus, Pentax, Storz..)
dotato di n°1 vasca monostrumento
apertura vasca manuale a tastiera e/o a pedale
porta manuale non passante (nel caso di porta frontale)
dotata di stampante integrata per registrazione e stampa dei dati ciclo
Disinfettante:
funzionamento con acido peracetico o perossido di idrogeno
efficace contro un'ampia gamma di organismi (battericida, micobattericida, fungicida, virucida e sporicida)
azione disinfettante deve essere confermata secondo la norma UNI EN 14885-2019 e ss.mm.ii
per quanto attiene i parametri critici della disinfezione e precisamente concentrazione, tempo di contatto, temperatura della soluzione, pH della soluzione, dovranno essere validati in riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 14937
Detergente:
efficace per la rottura ed il distacco del materiale proteico
attivo sul biofilm microbico
lettore codice a barre identificativo per ogni strumento e per il personale
cicli dedicati e programmabili
test di tenuta
ciclo asciugatura
dotato di sistema di filtri idonei per filtraggio acqua in ingresso
tempi di ciclo standard (comprensivo di lavaggio e detersione enzimatica, disinfezione, risciacquo ed asciugatura): non superiori a 35 minuti
controllo costante di tutti i canali endoscopici (almeno n°8) degli strumenti per verificarne l'eventuale occlusione, durante l'intero ciclo
fornitura dei relativi kit di raccordo specifici per ogni tipologia di endoscopio presente negli ambulatori di destinazione di ogni Presidio (vedi Allegato Elenco Endoscopi)
dotata di display per il monitoraggio e la selezione di parametri dei cicli di disinfezione
visualizzazione del numero dei cicli
provvista di ruote per facilitare lo spostamento e l'accesso tecnico
dotata di allarmi visivi e acustici
dotata di cestelli dedicati
completa di materiale per il primo utilizzo
comprensiva di convalida annuale come da norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 15883-1, UNI EN ISO 15883-4, UNI EN ISO 15883-5 effettuata da ditta terza
rispetto dei parametri di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.L.vo n. 152/2006, ai fini dell’idoneità dello scarico delle acque reflue derivanti dal ciclo di lavoro delle attrezzature rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare artt. 101 e 107 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
Altre Caratteristiche
interfacciamento con Armadio sterile per Endoscopi mod. ED 250-3 Steelco
compatibile con i principali software di tracciabilità dei cicli
| Questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni | Descrizione
Anno di immissione sul mercato
Lavatrici / disinfettatrici per endoscopi flessibili (descrivere: funzionamento, tipologia detergente, display...)
Allacciamenti (descrivere)
Protezione dei dati personali e misure minime di sicurezza secondo gli standard AGID
Indicare di quale tipologie sono i dati personali trattati (dati relativi alla salute, dati genetici, dati biometrici, altro…)
Indicare come avviene il trattamento dei dati personali (con mezzi cartacei, mezzi informatizzati, altro...)
Indicare dove viene registrato e conservato il dato (in locale su PC utente, server aziendale, server remoto del fornitore, dispositivo mobile, data center in cloud..)
Se data center in cloud indicare la sede (Nazione) dove è ospitata la struttura
Indicare data base utilizzato (Oracle, Access, MsSql, altro..)
Indicare se il software memorizza dati personali (Si/no)
Se Sì, indicare se i dati sono pseudonimizzati o cifrati (Si/no)
Quale metodologia viene applicata e chi detiene la chiave di cifratura?
Indicare se possibile accedere, da parte dell'Azienda Sanitaria, ai dati del progetto in forma intelligibile (Si/no)
Indicare se il sistema è conforme al piano aziendale misure minime di sicurezza ICT (Si/no)
Inidcare se possibile disattivare le utenze inutilizzate e con quale frequenza (Si/no)
Inidcare se esiste un log delle operazioni effettuate sugli archivi (Si/no)
Caratteristiche tecniche:
tensione di alimentazione elettrica (in V +/- %)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
grado di protezione (IP)
classe (per la sicurezza elettrica)
tipo di apparecchiatura elettromedicale (B, BF, CF)
Emissione sonora [dB]
Consumo acqua a ciclo standard [litri a ciclo]
Valore di dispersione in ambiente dell'agente disinfettante [ppm]
Caratteristiche costruttive:
larghezza (in mm)
altezza (in mm)
profondità (in mm)
massa (in kg)
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPZIONI: