## PC All in one
DITTA
Q.TA' | DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO/ CODICI OFFERTI
62 | PC Medicali All in one per AslCn1
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali:
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
Sistema all in one
Sistema idoneo ad essere sanificato più volte al giorno senza che ciò possa indurre problematiche di alcun genere
Installazione sicura e stabile sia a parete (muratura o cartongesso) che su sistema pensile medicale (a scelta in fase di ordine) che su barra Din
Comprensivo di tutto quanto necessario per l'installazione a pensile, a parete, su barra din o su carrello
Possibilità di scelta in fase d'ordine tra sistema di fissaggio o carrello (entrambi compresi in fornitura e comprensivi di installazione)
Sistema di fissaggio disponibile nelle versioni a parete, su pensile o barra din (a scelta in fase d'ordine) e che permetta l'inclinazione orizzontale e verticale del pc
Carrello/sistema di fissaggio comprensivo di ripiano/mensola integrata per l'utilizzo di mouse e tastiera
Presenza di mouse e tastiera sanificabili o con protezione esterna sanificabile rimovibile
Grado di protezione almeno IP65
Hardware integrato di elevata qualità: processore di ultima generazione, almeno I5 11 gen. o superiore
RAM 8GB o superiore
Hard Disk SSD 250GB o superiore
Display LCD touch screen almeno 21"sanificabile e con tasti a sfioramento che permetta l'utilizzo sia a mani nude che con i guanti di comune utilizzo dal personale sanitario
Disponibilità almeno delle seguenti porte di I/O: 1 ethernet, 1 seriale RS232, 4 USB 3.0
Sistema Operativo Windows 10 professional osuperiore
WI-fi compatibile 801,11a,b,g,n,ac
WEBCAM almeno 2Mpx
Dotato di casse audio integrate
Raffreddamento mediante sistema fanless
Apparecchiatura con tutte le sue parti, componenti ed accessori privi di lattice (latex free)
Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 o a sue disposizioni transitorie
Conforme a tutte le normativa vigenti a cui fa riferimento
| Altre caratteristiche tecniche non essenziali (comprese in fornitura) | OVE RICHIESTO INDICARE I VALORI / DESCRIZIONE
Peso del solo PC all in one (Kg)
Numero e tipologia di porte USB
Numero e tipologia di porte seriali/video
Numero di porte ethernet
Specifiche del processore
Dimensione del display (in pollici)
Dimensione RAM (Gb)
Dimensione Hard Disk (GB)
Risoluzione dello schermo
Sistema operativo installato
Presenza di sistema integrato per il supporto di eventuale scanner bar code
Presenza di licenza LTSC con supporto Sistema Operativo decennale
Anno di immissione sul mercato
Durata garanzia (mesi)
Caratteristiche tecniche:
tensione di alimentazione elettrica (in V +/- %)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
grado di protezione (IP)
classe (per la sicurezza elettrica)
tipo di apparecchiatura elettromedicale (B, BF, CF)
Caratteristiche costruttive:
larghezza (in mm)
altezza (in mm)
profondità (in mm)
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPZIONI:
| SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE: | OVE RICHIESTO INDICARE I VALORI / DESCRIZIONE
Riparazioni effettuate secondo la buona regola dell'arte, con l'utilizzo di ricambi originali senza alcuna modifica delle caratteristiche delle apparecchiature nel rispetto delle norme costruttive specifiche cui sono soggette (si/no)
Ditta di assistenza tecnica autorizzata dal produttore in qualità di esclusivista di zona (indicare nominativo, ragione sociale ed indirizzo)
Numero di tecnici e qualifica professionale attivi nell'area regionale
Numero di visite/anno di manutenzione preventiva
Tempo medio necessario per l'esecuzione della visita di manutenzione preventiva
Periodi di chiusura aziendale
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Nominativo del Responsabile Tecnico
Numero di reperibilità del Responsabile Tecnico
| ATTIVITA' FORMATIVA: | OVE RICHIESTO INDICARE I VALORI / DESCRIZIONE
Formazione del personale sanitario (si/no)
Attestato formativo riportante i nominativi dei partecipanti
Materiale didattico fornito (elenco/descrizione)
Disponibilità a successivo aggiornamento fomativo gratuito (si/no)